## Обособена позиция № 5
Приложение № 5
Техническа спецификация
по обособена позиция № 5. Анализатор на електрически вериги
№ по ред | Вид на продукта | Описание на продукта - техническо описание и параметри | Количество
1 | Анализатор на електри-чески вериги | Двупортов USB векторен анализатор на електрически вериги с възможност за измерване от входа към изхода и от изхода към входа на амплитудата и фазата на комплексните параметри S11, S12, S21 и S22 на устройството под тест; Свързване с компютър чрез интерфейс USB 2.0 или по-висока версия; Софтуер за обработка на измерените резултати, съвместим с 64 битова операционна система Windows7/8/10; Брой на входовете – два с конектор тип N female; Работен честотен диапазон от ≤100 kHz до ≥3 GHz; Разделителна способност по честота ≤1 Hz; Точност ± 7,0 ppm или по-малка в продължение на една година след процедура за калибриране, в температурен интервал от +18 °С до +28 °С; Вътрешен опорен източник с честота 10 MHz и отклонение ±10 Hz или по-малко; Вход за външен опорен източник с честота 10 MHz ±50 Hz; Ниво на изходната мощност от ≤ -50 dBm до ≥10 dBm; Хармоници при нива ≤ 0 dBm: -25 dBc за честоти от 300 kHz до 0,99 MHz; -30 dBc за честоти от 1 МHz до 3 GHz; Точност ±2,5 dB или по-малка при нива на изходната мощност от -25 dBm до 3 dB под максималното ниво; Динамичен диапазон: ≥112 dB за честоти от 300 kHz до 0,99 MHz; ≥117 dB за честоти от 1 MHz до 1,99 MHz; ≥124 dB за честоти от 2 MHz до 199,9 MHz; ≥125 dB за честоти от 200 MHz до 3 GHz; Ниво на шума: ≤-110 dB/Hz за честоти от 300 kHz до 0,99 MHz; <-120 dB/Hz за честоти от 1 MHz до 199,9 MHz; <-125 dB/Hz за честоти от 200 MHz до 3 GHz; Точност на измерване в динамичния диапазон: на амплитудата 0,008 dB средноквадратична стойност или по-малка; на фазата 0,05 ъглови градуса средноквадратична стойност или по-малка; Температурна стабилност в честотния диапазон от 300 kHz до 3 GHz: на амплитудата 0,008 dB/°C или по-малка; на фазата 0,1 ъглови градуса/°C или по-малка; Максимално входно ниво постъпващо на приемника без да настъпи повреда: ± 30 V постоянно напрежение или по-високо; 15 dBm или по-високо за честоти до 9,9 MHz; 20 dBm или по-високо за честоти от 10 MHz до 3 GHz; Захранване – адаптор с вход 230 V 50 Hz променливо напрежение и изход +5 V ±1%, 4 A постояннотоково напрежение. Работа при: температура на околната среда от +5 °С или по-ниска до +50 °С или по-висока; Формати за изобразяване на измерените параметри: Амплитуда в логаритмичен мащаб; Амплитуда в линеен мащаб; Фаза; Разширена фаза; Групово закъснение; Диаграма на Смит; Полярна координатна система; Коефициент на стоящи вълни по напрежение; Реална и имагинерна част на S-параматрите | 1
Срок за изпълнение - до 60 календарни дни.